气相色谱仪配置要求

品牌要求：岛津

一、快速加热和冷却的柱温箱

1、 柱箱温度：室温以上5℃ ～ 450℃

2、 程序升温：＞18阶

3、 最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加

4、 温度设定精度：0.1℃

5、 控温精度：0.01℃

6、 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

7、 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.6 min

8、最大运行时间：9999分钟

二、进样单元

1、最高使用温度：450℃

2、载气控制模式：压力、流量、线速度、程序压力、程序流量、程序线速度

3、程序压力/流量/线速度：不低于 7阶

4、EPC压力/AFC流量控制精度：0.001psi

5、AFC压力控制范围：0-150psi

6、气路控制具备内置标准环境压力、温度变化补偿

三、检测器单元

1、氢火焰检测器（FID）

1.1宽量程数字化输出，提升线性范围，溶剂峰不切顶；

1.2最低检测限：≤1.5pg C/s；

1.3动态线性范围：≥107；

1.4具备灭火检测和自动再点火功能；

2  热导检测器（TCD）

2.1 灵敏度：≥20000mv.mL/mg (癸烷)

2.2 动态线性范围：≥104

四、液体自动进样器

1、样品位≥12位；

2、色谱软件可以反控自动进样器

五、数据处理系统

1、最大可实现18个通道的EPC/AFC独立控制；

2、可对8路独立的直流加热单元控制；

3、色谱具备智能维护跟踪与提醒，可以提示进样垫、衬管等更换时间；

4、模块式可定制化报告，支持批量谱图处理和数据分析；

5、符合GMP“计算机系统”合规性要求，具备审计追踪、电子签名、权限管理功能；

6、配置电脑（i7处理器，8G内存，64位专业版）、A4黑白激光打印机。

7、所配的毛细管柱能够满足分析要求，不锈钢填充柱为3mm*2m空柱（色谱4为气体分析专用柱）。

8、本次气相色谱仪招标交钥匙工程、交货期为2个月。

六、详细配置

1、气相色谱仪配置1

- 1.1用于甲醇、乙醇中杂质分析等。

1.2仪器数量：1台

1.3单台配置清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱 | 主机 | 1台 |
| 2 | 进样系统 | 分流/不分流毛细柱进样系统 | 1套 |
|  |  | 填充柱进样系统 | 1套 |
| 3 | 检测系统 | FID TCD | 1套 |
| 4 | 色谱工作站 | 中文色谱工作站 | 1套 |
| 5 | 液体自动进样器 | 液体自动进样器 | 1套 |
| 6 | 色谱柱 | 专用毛细管柱：CP-PoraBond U 25m×0.32mm×7um | 1根 |
|  |  | 不锈钢填充柱为3mm*2m空柱 | 1根 |
| 7 | 气体净化器 |  | 1套 |
| 8 | 备件包 | 安装调试所有备件及易耗品 | 1套 |
| 9 | 电脑 | Intel I7 处理器，8G内存，1T 硬盘，23 英寸液晶显示器Windows 10 64 位操作环境专业版 | 1台 |
| 10 | 打印机 | A4黑白激光打印机 | 1台 |

2、气相色谱仪配置2

2.1分析描述：用于醋酸乙酯中乙醇、乙酯等分析。

2.2仪器数量：1台

2.3单台配置清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱 | 主机 | 1台 |
| 2 | 进样系统 | 分流/不分流毛细柱进样系统 | 1套 |
|  |  | 填充柱进样系统 | 1套 |
| 3 | 检测系统 | FID检测系统 | 1套 |
|  |  | TCD检测系统 | 1套 |
| 4 | 色谱工作站 | 中文色谱工作站 | 1套 |
| 5 | 液体自动进样器 | 液体自动进样器 | 1套 |
| 6 | 色谱柱 | 专用毛细柱：SHIMADZU SK-5、30m*0.25mm*0.25μm | 1根 |
|  |  | 不锈钢填充柱为3mm*2m空柱 | 1根 |
| 7 | 气体净化器 |  | 1套 |
| 8 | 备件包 | 安装调试所有备件及易耗品 | 1套 |
| 9 | 电脑 | Intel I7 处理器，8G内存，1T 硬盘，23 英寸液晶显示器Windows 10 64 位操作环境专业版 | 1台 |
| 10 | 打印机 | A4黑白激光打印机 | 1台 |

3、气相色谱仪配置3

3.1分析描述：用于醋酸脱醛塔组分分析等分析。

3.2仪器数量：1台

3.3单台配置清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱 | 主机 | 1台 |
| 2 | 进样系统 | 分流/不分流毛细柱进样系统 | 1套 |
|  |  | 填充柱进样系统 | 1套 |
| 3 | 检测系统 | FID检测系统 | 1套 |
|  |  | TCD检测系统 | 1套 |
| 4 | 色谱工作站 | 中文色谱工作站 | 1套 |
| 5 | 液体自动进样器 | 液体自动进样器 | 1套 |
| 6 | 色谱柱 | 专用毛细柱：RTX（R）-WAX 30m×0.53mm×1.0um | 1根 |
|  |  | 不锈钢填充柱为3mm*2m空柱 | 1根 |
| 7 | 气体净化器 |  | 1套 |
| 8 | 备件包 | 安装调试所有备件及易耗品 | 1套 |
| 9 | 电脑 | Intel I7 处理器，8G内存，1T 硬盘，23 英寸液晶显示器Windows 10 64 位操作环境专业版 | 1台 |
| 10 | 打印机 | A4黑白激光打印机 | 1台 |

4、气相色谱仪配置4

4.1分析描述：用于一氧化碳中氢、氧、氮、甲烷、二氧化碳等分析。

4.2仪器数量：1台

4.3单台配置清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱 | 主机 | 1台 |
| 2 | 进样系统 | 双通道气体进样 | 1套 |
|  |  | 填充柱进样系统 | 1套 |
| 3 | 检测系统 | TCD检测系统（双通道） | 1套 |
| 4 | 色谱工作站 | 中文色谱工作站 | 1套 |
| 5 | 电磁阀气体进样 | 电磁阀气体进样 | 1套 |
| 6 | 色谱柱 | 专用填充柱1：分析H2\O2\N2\CH4\CO | 1根 |
|  |  | 专用填充柱2：分析CO2 | 1根 |
| 7 | 气体净化器 |  | 1套 |
| 8 | 备件包 | 安装调试所有备件及易耗品 | 1套 |
| 9 | 电脑 | Intel I7 处理器，8G内存，1T 硬盘，23 英寸液晶显示器Windows 10 64 位操作环境专业版 | 1台 |
| 10 | 打印机 | A4黑白激光打印机 | 1台 |